국 문 규 격 서

Commodity Description

| 관세분류번호 HSK No. | 품목번호 Item No. | 품명 및 규격 Description | 단 위 Unit | 수 량 Quantity |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9027-20-0000 | 41115703 | 기체 크로마토그래프 (Gas Chromatograph) | SYS | 1 |

A. 특징

1. 용도: 교육, 품질관리, 연구용

2. 목적: 기체, 액체 고체 중에 존재하는 유기화합물의 정량, 정성 분석

3. 그래픽 LCD 5.7"와 터치스크린 방식 + 터치버튼 방식

4. 전원차단 시 메모리 보호기능

5. 10개 가열영역: 오븐 1개, 주입구 3개, 검출기3개, 밸브 2개, 메타나이저 1개

6. 최대 20개의 서로 다른 분석방법을 저장, 불러오기와 삭제

7. 주위온도 및 대기 압력 검출 시스템 채용

8. 자가 테스트, 자가 진단 메시지 표시

9. 압력, 유량 정밀도 증대: 유량 및 압력센서 샘플링 및 밸즈제어 횟수 증가

10. 오븐 온도 변화에 따른 APC블록의 온도 변화 최소화 설계

11. 정확하고 정밀한 결과를 위해 더 강력해진 APC블록

12. 시료주입기와 검출기는 각각 3개까지 장착 가능

13. 기기의 자동 켜짐/꺼짐 기능 및 분석 방법 자동실행 기능

14. 빠른 데이터 출력을 위한 LAN방식의 네트워크 통신

B. 시스템 구성

1. 기체 크로마토그래프 본체					1 set

2. 컬럼오븐							1 ea

3. 주입구							2 set

4. 검출기							2 ea

5. 가스 샘플링 시스템						2 ea

6. 소프트웨어							1 ea

C. 시스템 규격

1. 기체크로마토그래프 본체

1) APC (Advanced Pneumatic Control)

- 6개 APC 블록 장착 가능(Inlet, Detector or Auxiliary Gases), 18 Channel 제어

- 유속 설정: 0.01mL/min

- 압력 설정: 0.001psi

- Constant Flow/Pressure

- Programmable Flow: 5 단계

- Gas Saver 기능

2) Air/Microelectronic Valve Control 가능

3) 분석방법(Method) 저장: 20개 까지 가능

2. 컬럼 오븐

1) 오븐 부피: 14L

2) 크기: 605 x 455 x 550mm

3) 온도 범위: (상온 +4℃) ~ 450℃

A. -80℃ ~ 450℃ (LN2 Cryogenic 냉각장치 사용 시)

B. -40℃ ~ 450℃ (LCO2 Cryogenic 냉각장치 사용 시)

4) 온도 입력: 1℃

5) 온도 프로그래밍: 최대 120℃/min (25 Steps/ 26 Status)

6) 시간 프로그래밍: 최대 9,999분까지 가능

7) 반복 기능: 최대 999회

8) 온도 안정도: ±0.01℃(Isothermal), ±0.1℃(Ramping)

9) 오븐 온도 재보정 기능

10) 오븐도어 오픈시 오픈팬 및 히팅 작동 중지

11) 오븐 오작동 방지(Over Heating 차단)

12) Column Conditioning 기능 향상: 5mL까지 자동 분할 설정 가능

3. 주입구

1) 모세관 컬럼 주입구 (분할/비분할)

(1) 최대 온도: 450℃

(2) 압력 범위: 0.001 ~ 100psi (Option: 150psi)

(3) 유속 범위: 0.01 ~ 400mL/min N2

0 ~ 1,000mL/min H2

(4) 비분할 설정시간: 0.01min

(5) 유속 안정도: <±0.05mL/min

(6) 압력 안정도: <±0.05psi

(7) 온도 설정 단위: 1℃

(8) 온도 안정도: <±0.1℃

2) 충진 컬럼 주입구

(1) 최대 온도: 450℃

(2) 압력 범위: 0.001 ~ 100psi (Opton:150psi)

(3) 유속 범위: 0.01 ~ 100mL/min

(5) 유속 안정도: <±0.05mL/min

(6) 압력 안정도: <±0.005psi

(7) 온도 설정 단위: 1℃

(8) 온도 안정도: <±0.1℃

4. 검출기

1) 불꽃 이온화 검출기

(1) 데이터 수집 속도: 200Hz

(2) 조절 가능 온도 영역: 450℃

(3) 온도 설정 단위: 1℃

(4) 자동점화 및 점화 꺼짐 인식 기능 (메시지 출력)

(5) 최소검출한계: 1.5pg Carbon/sec (Dodecane, 이동싱 기체: N2)

(6) 직선성: <±10% over 1 x 107 범위(0.4572mm jet 사용)

(7) 선형 동적 범위: <±0.1℃

(8) Air: 최대 500mL/min, H2: 최대 100mL/min, Makeup Gas: c최대 100mL/min

2) 열전도도 검출기

(1) 조절 가능 온도 영역: 400℃

(2) 온도 설정 단위: 1℃

(3) 필라멘트 보호기능

(4) Flow Cell: 4개의 레늄-텅스텐 필라멘트

(5) 최소검출한계: 2.5ng/mL (표준)

(6) Reference Gas: 최대 100mL/min

(7) Makeup Gas: 최대 100mL/min

(8) Micro TCD (Option)

- 압력: 6.9kPa (1psi) Operating, 6.9MPa (1000psi) max, Working

- 조절 가능 온도 영역: 300℃

- 최소검출한계: 400pg/mL

5. 가스 샘플링 시스템

1) 최대 4개까지의 샘플링(또는 스위칭) 밸브 (선택: 총 8개의 밸브)

2) 가스 샘플링에 관련 최대 20개 분석방법 설정

3) 다양한 가스 루프(Loop) 사용가능

4) 미량분석을 위한 퍼지 하우징(Purge Housing)

5) 재현성 (단, TOGA 시스템 Standard 기준)

- 면적 재현성: < 3%

- 머무름 시간 재현성: < 0.2%

6. 소프트웨어

1) 기체 크로마토그래프 시스템 제어 및 데이터 도출

2) 수집 및 제어: 동시 데이터 수집가능, 4개 독립 크로마토그래프 장비 및 각 크로마토그래프는  최대 12개 검출기까지 제어

3) 적분: 변형 크로마토그램으로 확장가능하고, 직접 바탕선을 잡고 단축 적분 이벤트 아이콘을

이용하여 적분하기도 하고, 수치로 입력 가능 등 적분이 용이

4) 겹쳐보기: 다양한 수의 크로마토그램의 동시에 겹쳐보기

5) 검량: 내부/외부 표준 검량 방법 및 더 나은 확인을 위한 그룹피크와 기준 피크 검량법 포함

6) 자동 실험 지원: 자동시료주입기등을 이용하여 시퀀스 테이블을 작성하여 사용 가능

7) 포스트런: 측정이 끝난 후, 자동으로 보기, 출력, 내보내기 외 다른 프로그램 시작하기 기능

8) 요약결과 표: 동시 보기를 한 모든 크로마토그램중 선택한 결과를 보여주고, 출력하는 기능

9) 내보내기: 모든 크로마토그램 또는 결과를 다양한 형식(파일 또는 클립보드)으로 추출 가능

10) 들여오기: 텍스트 또는 AIA 형식으로 저장된 수학적 수치나 크로마토그램을 들여오기 가능

11) 컬럼 성능 평가: 피크의 대칭성, 효율, 분리능 등에 대한 계산

12) 배치(일괄)프로세스: 자동 일괄 처리, 보기, 내보내기 또는 출력 가능

(다른 적분이나 수치등을 입력하여 방법창을 만들어 많은 결과를 일괄처리 가능)

13) 사용자 계정: 사용자 계정, 권리 및 로그인/패스워드 관리 가능

14) 추적기록 기능: 선택된 이벤트와 작동법이 특별 파일속으로 기록됨, 선택된 작동방법은 직접

크로마토그램에 기록

15) 전자 서명: 각 크로마토그램의 전자서명 가능, 서명선택은 사용자명 또는 서명 인증에 근거

16) 네트워크 솔루션: YL-Clarity 소프트웨어를 이용한 파일들의 네트워크 컴퓨터로 관리 가능

오프라인 크로마토그램 평가 및 새로운 방법의 개발, 보고서 출력 가능

17) 21 CFR Part 11: 미국 식약청(FDA)의 21 CFR Part 11 directive를 만족

18) 운영 윈도우: Microsoft Window 2000, XP and Vista (32 bit), Window 7

19) 하나의 화면에서 시스템 조건과 데이터 획득 파라미터들을 동시에 설정하여 시스템을 구동

20) 검출 성분의 피크와 스펙트럼, 검량선 정보를 한 눈에 확인

21) 검출 성분의 머무름 시간과 조각이온의 비율을 색상으로 표기하여 쉽게 구별

D. Remarks

1. 무상 수리 보증 기간 년