국	문	규	격	서

COMMODITY DESCRIPTION

| 관세분류번호 | 품목번호 | 품 목 및 규 격 | 단 위 | 수 량 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HS No. | Item No. | Description | Unit | Quantity |
| 9027.30.2000 |  | UV/VIS Spectrophotometer | set | 1 |

- Features :

  - 고분해능 수차보정형 Mechanical Ruled Concave Diffraction Grating을 사용한 고성능 Seya-Namioka 방식의 단색광 장치로 낮은 미광(Stray light)으로 고농도의 시료를 검량선 작성시 직선성이 뛰어나며 넓은 측광범위로 시료 분석시 최적의 정량분석이 가능합니다.

  - 시료 실이 완전 대칭형 광학계로 설계되어져 있어 Beam Size가 시료 위치 및 Slit폭 변화에 관계없이 항상 일정하므로 시료 분석 시 고성능 측정이 가능합니다.

  - Baseline을 3가지 종류로 Memory할 수 있으므로 여러 종류의 시료 측정 시 일어나는

Baseline 불안정을 제거할 수 있으므로 출력 Data의 재현성을 향상시킵니다.

  - 반응도가 아주 높은 시료라 할지라도 낮은 Speed에서 최대 2,400 nm/min까지 빠르게 이동이 가능하므로 측정이 용이하며, Go to λ 기능 사용 시 4,500 nm/min까지 파장이동 가능합니다.

  - Automatic Wavelength Calibration 기능과 Self-Diagnosis Function/Auto start Functio

기본 내장되어 있어 시료 분석 시 시스템 점검에 따르는 비용과 시간을 절감할 수 있고 시스템 사용이 매우 편리함.

- Specifications :

  - 단색화 장치 :

격자-격자 이중 모노크로메이터 타입 및 고성능 세야-나미오카 장착

  - 파장 범위 : 190 부터 900nm 또는 이상

| 3. | 분해능 : 0.1nm 또는 이상 |
| --- | --- |
| 4. | 슬릿 폭 : 0.1, 0.5, 1, 2, 4, 5nm (6 단계) 또는 이상 |
| 5. | 잡 빛 : 0.015%T (Nal 220nm, NaNO2 340nm) 또는 이하 |
| 6. | 파장 정밀도 : |
|  | ±0.1nm (자동 파장 보정 기능 내장) 또는 이상 |
| 7. | 파장 설정 재현성 : |
|  | ±0.05nm 또는 이하 |
| 8. | 광도 모드 : Abs, %T, %R, E(S), E(R) 또는 이상 |
| 9. | 광도 범위 : |
|  | Abs : -3.8 to 3.8 (유효 범위) 또는 이상 |
|  | %T : 0 to 300 %T |
| 10. | 광도 정밀도 (NISTSRM 930 필터에서 확인) |
|  | ±0.002 Abs (0 에서 0.5 Abs) 또는 이하 |
|  | ±0.003 Abs (0.5 에서 1.0 Abs) 또는 이하 |
|  | ±0.006 Abs (1.0 에서 2.0 Abs) 또는 이하 |
|  | ±0.3 %T |
| 11. | 광도 재현성 (NISTSRM 930 필터에서 확인) |
|  | ±0.001 Abs (0 에서 0.5 Abs) 또는 이하 |
|  | ±0.0015 Abs (0.5 에서 1.0 Abs) 또는 이하 |
|  | ±0.003 Abs (1.0 에서 2.0 Abs) 또는 이하 |
|  | ±0.1 %T |
| 12. | 기준선 편평도 : ±0.0003 Abs 이하 (190~850nm) |
| 13. | 기준선 안정도 : 0.0002 Abs/h 이하 (500nm) |
| 14. | 기준선 메모리 : 3 체널 (시스템 : 1 ch, User : 2 ch) 또는 이상 |

|  | 15. | 파장 스캔 속도 : |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5, 3, 15, 30, 60, 120, 300, 600, 1,200, 1,800, 2,400 nm/min 또는 이상 |  |  |  |  |
|  |  | 자동 제어 ; |  |  |
|  |  | λ로 이동 : 4,500 nm/min |  |  |
|  | 16. | 광 원 : |  |  |
|  |  | 조정이 필요없는 deuterium lamp, (UV range) |  |  |
|  |  | 조정이 필요없는 iodine tungsten lamp (50W, Visible range) |  |  |
|  | 17. | 광원 변경 : |  |  |
|  |  | 파장 스캔시 자동으로 광원이 변경됨 |  |  |
|  |  | 325 에서 370 nm에서 광원 변경의 선택이 가능함. |  |  |
|  | 18. | 시료 부 : |  |  |
|  |  | 빔 간격 : 100mm |  |  |
|  |  | 120(W) x 300(D) x 140(H) mm |  |  |
|  | 19. | 검출기: Photomultiplier |  |  |
|  | 20. | 소비 전압 : AC 220 Volt, 60Hz |  |  |
|  | 21. | 데이터 제어 |  |  |
|  |  | 1) 데이터 시스템 | 1 | 시스템 |
| 주장비 : |  |  |  |  |
|  | o | U-3900 Main Spectrophotometer with Two cell holder | 1 | 세트 |
|  | o | Tool kit (screwdrivers, etc.) | 1 | 세트 |
|  | o | Instruction manual | 1 | 개 |
|  | o | Standard operation software for U-3900 | 1 | 개 |
| C | 악세사리 : |  |  |  |
|  | 1. | 60 INTEGRATING SPHERE ACCY | 1 | 개 |
|  | 2. | Glass Filter Holder ACCY | 1 | 개 |
|  | 3. | 5 DEGREE SPECULAR REFRECTANCE ACCY. | 1 | 개 |
| D | 비고 : |  |  |  |
|  | 1. | 보증 : 설치 후 1년 |  |  |
|  | 2. | 설치 및 교육 : 엔지니어 무상 교육. |  |  |